## Protocolo_Prueba
ID de Prueba | Componente | Prioridad | Descripción / Resumen | Setup y Pre-requisitos | Pasos de Ejecución | Parámetros (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado Final | Ingeniero a Cargo
TEST-FW-IMU-01 | IMU GY-91 (MPU-9250) | P0 (Crítico) | Validar lectura estable de inclinación del torso en eje X (pitch) y eje Y (roll). | ESP32 programado IMU GY-91 conectada vía I2C Monitor serial abierto Placa fija en superficie plana | 1. Cargar firmware de prueba IMU. 2. Colocar el sistema plano sobre mesa (0°). 3. Inclinar 45° hacia adelante. 4. Inclinar 90°. 5. Repetir en eje lateral. | Baudrate: 115200 Ángulo físico: 0°, 45°, 90° Frecuencia de muestreo: 50 Hz | Variación proporcional del ángulo. Error máximo permitido: ±3°. Sin ruido excesivo (>5° de fluctuación). |  | ⚠️Process
TEST-BIO-01 | MAX30102 (Frecuencia Cardíaca + SpO₂) | P0 (Crítico) | Validar lectura estable de BPM y SpO₂ en reposo. | Chaleco ajustado en pecho Sensor aislado de luz externa Usuario en reposo 5 min ESP32 transmitiendo datos | 1. Colocar chaleco correctamente ajustado. 2. Iniciar lectura durante 2 minutos. 3. Comparar contra oxímetro comercial. | Corriente LED: 7–10 mA Tiempo de muestreo: 100 Hz Usuario en reposo | BPM dentro de ±5 bpm respecto a oxímetro. SpO₂ entre 95%–100% en usuario sano. Señal sin saturación ni pérdida frecuente. |  | ⚠️Process
TEST-GPS-01 | GPS NEO6MV2 | P1 (Alto) | Validar adquisición de señal satelital y precisión de posición. | GPS ubicado en espalda alta Sistema en exterior (vista despejada al cielo) Monitor serial activo | 1. Encender sistema. 2. Medir tiempo hasta FIX. 3. Registrar coordenadas durante 5 min. 4. Comparar contra Google Maps. | Tiempo máximo esperado FIX: <60 s Frecuencia actualización: 1 Hz | FIX estable en menos de 60 s. Error máximo horizontal: <5 m. Sin pérdida continua de señal. |  | ⚠️Process
TEST-PWR-01 | Batería 18650 + TP4056 | P0 (Crítico) | Validar funcionamiento correcto del sistema de carga de batería. | Batería 18650 cargada Multímetro Sistema completo funcionando (GPS + IMU + MAX30102) | 1. Conectar TP4056 a 5V. 2. Medir voltaje en batería durante carga. 3. Verificar LED rojo (cargando). 4. Esperar carga completa. 5. Verificar LED azul/verde (carga completa). | Vin TP4056 = 5V Batería nominal = 3.7V | Corriente de carga ≈ 1A. Voltaje final batería ≈ 4.2V. Indicadores LED funcionan correctamente. Sin sobrecalentamiento (>60°C). |  | ⚠️Process
TEST-PWR-02 | MT3608 (Boost 3.7V → 5V) | P0 (Crítico) | Validar estabilidad del voltaje de salida del convertidor step-up. | Batería cargada MT3608 ajustado a 5V Multímetro Resistencia de carga 10Ω | 1. Medir Vout sin carga. 2. Conectar resistencia. 3. Medir Vout durante 5 min. 4. Medir temperatura del módulo. | Vin = 3.7–4.2V Vout esperado = 5V | Vout entre 4.9V y 5.1V. Sin caída mayor a 0.1V. Temperatura <60°C. |  | ⚠️Process
TEST-INTEG-01 | Prueba de Sistema Completo (Chaleco Wearable) | P0 (Crítico) | Validar funcionamiento del sistema durante actividad física real (caminata/trote ligero). | Chaleco correctamente ajustado Usuario realizando caminata 10 min Registro de datos | 1. Iniciar adquisición. 2. Caminar 5 min. 3. Trotar 5 min. 4. Revisar datos grabados. | Duración: 10 min Movimiento real Señal continua | IMU refleja inclinación dinámica. BPM aumenta progresivamente. GPS registra trayectoria continua. No reinicios. |  | ⚠️Process